招标项目内容、数量、规格和技术要求

一、内容及数量

| 内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 在线PH/T分析仪、在线浊度分析仪、在线余氯分析仪、可移动集成机柜、接口电路及数据采集、传输设备并负责入网费用 | 4套 |

# 二、技术需求表

| # 功能要求 | # 必要功能 | # a1、本项目负责采集生活饮用水管网末梢水质实时数据，各点监测值包括浊度、 pH ／温度、余氯。并可将监测点联网至浙江省饮用水水质卫生在线监测管理平台；顺利开通省平台端的监测帐户，实现通过省平台在线监测，在此系统平台上实现数据展示、分析、报警。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | # a2、在线仪表检测方法有国家标准检测方法的应采用国家准检测方法，仪器具有国务院计量行政部门授权的技术机构出具的计量器具形势批准证书；仪器精度可优于要求精度，但不能低于要求精度：功能和技术要求描述中带“★”内容为关键项、关键要求，必须予以响应，若不响应作无效标处理：若投标响应时写明满足，而实际供货不满足，须承担违约责任。 |
|  |  | # a3、数据传输要求： # ★数据传输设备可与浙江省饮用水水质在线监测（浙江省卫生监督所）平台无缝对接，符合省级监测管理平台要求。可顺利通过省平台实现在线监测； # ★除能够采集仪器的测量值外，还能采集、传输，显示仪器设备的运行状态，如仪器电压，电流，校正增益，吸光度，斜率等设备支持的详细指标； |
|  |  | # a4、需具有数据安全性保障： # ★拥有ISO27001信息安全管理体系认证证书； # ★有加密通讯产品生产或销售许可证书。 |
|  | # 辅助功能 | # 数据传输要求： # b1、数据传输单元可至少采用两种通信方式（TCP/UDP）,与仪器通讯同时支持4-20mA、modbusRS485和modbusRS232； # b2、支持无线方式的通讯-GPRS,四频通用；DTU/RTU模块有安规认证（CE FCC ROHS WEEE）。 |
| # 性能及技术指标 | # 主要技术指标 | - 在线PH/T分析仪： # c1、★测量原理：差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿； # c2、★灵敏度：±0.01PH; # c3、★稳定性：每24小时0.03PH，不累积； # c4、★传感器最大传输距离：914米； # c5、★电缆长度：10米；可延长。 # C6、测量范围：0~14pH； # C7、工作温度范围：- 5~70 ℃； # C8、传感器压力上限（不带安装附件） : 6.9bar (70℃） # C9、内置温度传感器：热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值 # C10、水样流速：最大3m/s # C11、防护等级：IP68 # C12、安装方式：浸没式、流通式或插入式安装方式 # 控制器技术参数： # c1、★显示：图形数据点阵 LCD，带 LED 背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； # c2、安全等级：两个密码保护； # c3、★探头输入：单通道或双通道； # c4、★输出：两路模拟的 0/4 - 20mA输出信号，MODBUS RS485 ，带独立的 PID 控制功能； # c5、工作环境：-20~60℃, 0~95%相对湿度、无冷凝； # C6、存储环境：-20~70 ℃,0~95%相对湿度、无冷凝； # C7、继电器：四个 SPDT ( C型）触头,1200w, 5A,250Vac ; # C8、电气接口： l/2”; # C9、★数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以 XML 的格式被下载到 SD ( 4G ）卡上； # C10、外壳防护等级：NEMA4X / IP66 ; # C11、★电源： 100~240VAC士 10 % , 50/60Hz;24Vdc- 15%, + 20%; |
|  |  | # C12、★通讯协议：MODBUS RS485,需提供通讯协议； # C13、电子认证： EMC : CE 认证，电磁和辐射排放符合 EN50081 -2 ，抗干扰符合 EN 61000-6-2； # C14、安装方式：壁挂／面板／夹管式安装。 # 附件： # 1、配套流通式安装支架； # 2、传感器空气自清洗系统（可选项，仅用于浸没式安装） |
|  |  | - 在线浊度分析仪： c1、★测量原理：90.散射光，内置气泡去除系统； c2、★量程：0.001~100NTU; c3、★精度：0~40NTU:读数的±2%或±0.015NT；40~100NTU:读数的±5%； c4、分辨率：0~9.9999NTU : 0.000lNTU,10.000~99.999NTU : 0.001NTU; c5、重复性：优于读数的士1.0％或士0.002NTU; c6、响应时间：15 秒； c7、信号平均时间：6、30、60、90 秒可选； c8、样品流量：200~750ml/min ; c9、操作温度： O~50℃（单探头）: O~40 ℃（双探头） ; c10、检出限： 0.0032NTU（根据 ISO15839 )； 控制器技术参数： c1、★显示：图形数据点阵 LCD ，带 LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； c2、安全等级：两个密码保护； c3、★探头输入：单通道或双通道； c4、★输出：两路模拟的 0 / 4 -20mA 输出信号，MODBUS RS 485 ，带独立的 PID 控制功能； c5、工作环境：- 20~60℃，O~95％相对湿度、无冷凝； c6、存储环境：- 20~70℃，O~95％相对湿度、无冷凝； c7、继电器：四个 SPDT ( C 型）触头， 1200w , 5A , 250vac ; c8、电气接口： l / 2 " ; c9、★数据存储：有 2 个数据记录仪，每个为 128Kb。记录数据以 XML 的格式被下载到 SD ( 4G ）卡上； c10、外壳防护等级：NEMA4X / IP66 ; c11、★电源： 100~240VAC 士 10 % , 50 / 60Hz ; 24Vdc - 15%, + 20%； c12、★通讯协议： MODBUS RS485 ，需提供通讯协议； c13、电子认证： EMC : CE 认证，电磁和辐射排放符合 EN50081 -2 ，抗干扰符合 EN 61000-6-2; |
|  |  | # c14、安装方式：壁挂／面板／夹管式安装； |
|  |  | - 在线余氯分析仪 # c1、★测量原理：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量； # c2、★利用内置曲线校正; # c3、★精度：读数的±5%或 0.005mg/L CL2； # c4、★检测限：0.035 mg/L； # c5、★输出：4~20mA,MODBUS RS485,继电器； # c6、★通讯协议：MODBUS RS485，需提供通讯协议。 # C7、测量范围：0~5mg/L的余氯或总氯; # C8、准确度：读数的±5%或 0.035mg/L CL2; # C9、测量时间：2.5分钟，或5分钟，或10分钟； # c10、显示：LCD液晶屏； # c11、操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度； # c12、电源：100~230VAC,50/60Hz； # c13、认证：CE, UL1262 ETL, CSA22.2, No.142; # c14、防护等级：IP62，室内安装； # c15、仪器安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。 |
|  |  | - 可移动集成机柜 # c1、★材质：SS304； # c2、★防护等级;IP55； # c3、配套分析仪器控制电路及必要流通池等。 |
|  |  | - 接口电路及数据采集、传输设备 # c1、满足稳定、可靠的要求，选用知名品牌； # c2、★工作环境：-20~60℃，0-95%相对湿度、无冷凝； # c3、★电源; 180~260VAC,50/60Hz。 |

# ★项目负责人需拥有“高级信息系统管理认证证书”；项目主要实施人员具备“中级信息系统管理认证证书”，项目主要实施人员不少于3人（需出具项目实施人员近一个月社保证明）。

# ★全部传感器及分析仪器均为进口品牌, PH分析仪、浑浊度分析仪、余氯分析仪需为同一品牌产品，便于维护。为确保产品货源渠道畅通和质量可靠，要求投标方获得设备生产厂家对本项目的直接授权。

# 注：“★”条款为实质性条款，投标人必须响应，否则将作无效标处理。